脉动真空灭菌器招标技术参数

一、基本要求：

1、品牌：国产；数量：1台 ；

2、适用范围：主要用于医院布类、器械、玻璃器皿、培养基等耐高温高湿物品的消毒灭菌 ；

二、主体

1、容积：≥650L ；

2、主体结构：采用国际最流行的环形夹套主体 ；

3、焊接工艺：全自动机器人焊接 ；

4、材质：内壳和夹套均采用SUS304(不锈钢) ；

5、设计压力：-0.1~0.3Mpa  ；

6、设计温度：≥144℃ ；

7、使用寿命:≥10年/20000次循环(须提供证明材料) ；

8、主体保温：岩棉或硅酸铝保温棉，厚度≥60mm ；

三、密封门

1、门数量：前后双门互锁，在进舱门屏幕上可实现对出舱门开关门的控制 ；

2、材质：SUS304(不锈钢) ；

3、结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个 ；

4、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧面开门式开启柜门 ；

★5、安全联锁：带有压力安全联锁功能(须须提供省级及以上安全联锁机构鉴定证书) ；

★6、降噪功能：带有节水降噪水箱装置 ，须提供设备现场使用水箱结构图片

四、管路系统

1、管道材质:不锈钢卫生级管路，卡箍连接 ；

2、真空泵：进口品牌直联式水环真空泵；

★3、阀门：原装进口气动阀和电磁阀（提供进口报关单），气动阀≥400万次无故障运行；

★4、压力变送器：原装进口，精度优良，输出稳定（提供进口报关单）；

5、蒸汽源：电加热，自产蒸汽 ；

6、换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长 ；

五、控制系统

1、控制方式：PLC控制，工作温度–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 ；

2、触摸屏：≥8英寸真彩高清触摸屏；

3、记录方式：

3.1通过针式或热敏打印机实时打印过程数据；

★3.2打印纸缺失时，可选择重复打印；（提供屏幕截图证明）

★4、记录内容：灭菌过程参数，包括内室温度、内室压力、夹层温度、夹层压力、时间、过程阶段、预置参数、灭菌阶段最高温度、灭菌阶段最低温度、程序总时间等均可打印 ； （提供打印记录图片证明）；

5、安全保护：

5.1超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理 ；

5.2门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理；

六、程序系统

★1、程序种类及数量 ：≥12套常规灭菌程序；≥14套自定义程序；≥4套测试类程序；≥2套辅助类程序（提供设备程序明细）；

2、程序运行时间：标准循环≤55分钟；

★3、脉动方式：选用国际先进的灭菌工艺，3次脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动（提供打印记录图片证明）；

4、灭菌温度：标准循环，121℃和134℃；灭菌温度设定范围：115～138℃可设 ；

5、灭菌时间：标准循环，121℃，20分钟；134℃，5分钟；灭菌时间设定范围0～9999秒可设 ；

6、干燥时间：0～9999秒可设 ；

七、物品装载

1、物品装载方式：消毒车1辆+搬运车2辆 ；

2、装载车材质：SUS304(不锈钢) ；

3、装载量：≥9个标准灭菌包或6个标准灭菌单元或12个标准篮筐 ；