冲击波治疗仪技术参数表

| 产品技术要求 |  |
| --- | --- |
| *工作压力 | ≤500kPa（0.5〜5bar，步长0.1bar） |
| 最大能量密度 | 0.05J/cm2 |
| 碰撞频率 | 1〜21Hz，可调步长1Hz |
| 计数器 | 1、对单次治疗进行计数并显示在计数装置上 2、具备独立计数器记录子弹体与治疗头总的碰撞次数 |
| 治疗头使用寿命 | 治疗机的治疗头寿命周期不低于50 万次 |
| *手柄显示及参数设置 | 手柄上液晶屏显示工作压力、预设次数、实时治疗计数和频率；操作手柄上提供按键，可实现参数的调整 |
| 排水系统 | 隐藏式排水系统，玻璃冷凝罐不外露于机器表面 |
| 手柄减震设计 | 具有 |
| *治疗头压力传感器 | 具有，能在显示屏上实时显示治疗头与患者皮肤接触压力 |
| 压缩机 | 产品采用进口小体积大功率干式空气压缩机，压缩机安装在主机箱内，运行平顺有力，无油、免维护 |
| 重量 | 包括空气压缩机在内所有部件的总质量不得超过14kg |
| *产品认证 | FDA |
| 输入功率 | 200VA |
| 售后服务 | 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线 |