附件1：中药熏蒸仪技术参数

★1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

2、额定输入功率：2000w～2300w。

3、操作显示：6.5 英寸～7.5 英寸液晶触摸屏。

4、外形尺寸（长宽高）：长 750～800 mm，宽 600～650mm,高 1200～1300mm。

5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。

6、预加热时间：≤15min。

7、功率调节：≥6 档。

8、喷头调节：水平旋转 270°～360°上下旋转 100°～120°横向调节

100°～120°。

9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，

加热装置 自动断电。

10、预热温度：70～99℃可调。

11、三通道散热系统。

12、单个熏蒸药液容器：≥5L。

13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容

易堵塞，不喷水。

14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。

15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过

滤罩。

17、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路 120kPa 安全阀保护。

18、吸水绑带设计，防止喷头滴水

19、设备内部配有一体式自动收集冷凝水装置。

20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

21、具有双重超温保护功能。